
南通市社会福利院5号楼呼叫系统

采购安装项目

比价采购文件

项目编号：FLY202503
采购单位：南通市社会福利院
日期：2025年11月

目录

3第一章  比价公告


第二章  比价须知
5
第三章  项目需求
7
第四章  开启和评审
9
第五章  比价响应文件组成
12


第一章 比价公告
南通市社会福利院5号楼应急呼叫系统采购安装项目的潜在供应商应在南通市民政局网站获取采购文件，并于2025年 11月 14日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本信息

项目名称：南通市社会福利院5号楼应急呼叫系统采购安装项目

    项目编号：FLY202503
采购预算：1.98万元
最高限价：1.98万元，报价超过最高限价为无效报价。
合同履行期限：20日历天,成交供应商需按限额设计，按规定时间完成制作、拆装等工程量。

本项目不接受联合体。

二、比价文件内容

详见比价文件，请仔细研究

三、供应商资格要求

1.满足基本要求：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.提供有效的营业执照副本复印件；

3.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理；

4.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单；
5.提供法定代表人身份证明及本人身份证复印件；非法定代表人参加比价的，还必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、被授权人本人的身份证复印件。
四、获取比价文件

时间：2025年 11月10日至2025年 11月14日（北京时间，法定节假日除外）；

地点：南通市民政局网站；

方式：自行下载。

五、比价响应文件提交

截止时间：2025年 11月 14日9点30分（北京时间）
地点：南通市社会福利院二层会议室（202室），如有变动另行通知。
六、比价响应文件开启

时间：2025年 11月14日9点30分（北京时间）
开标地点：南通市社会福利院二层会议室（202室），如有变动另行通知。
七、比价公告期限

自比价公告在南通市民政局网站发布之日起3个工作日。

八、其他补充事宜：无。
九、凡对本次采购需现场勘察或询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南通市社会福利院　　　　　　　　　　　　

联系方式：周先生 13776960317

                第二章 比价须知

一、比价采购文件由采购人解释。

1.供应商下载比价采购文件后，应仔细检查比价采购文件的所有内容，如对采购项目活动事项有疑问的，应在下载比价采购文件开始之日起1日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的1日内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本比价采购文件所有内容，并由此引起的比价损失自负。

项目比价开始后，不再接受议价人对比价文件（含更正公告等）内容的异议或质询（质疑）。

2.响应供应商应认真审阅比价采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果响应供应商没有按照比价采购文件要求提交比价响应文件，或者比价响应文件没有对采购文件做出实质性响应，其比价将被拒绝，响应供应商自行承担责任。

二、比价采购文件的澄清、修改、答疑

1.采购人有权对发出的采购文件进行必要的澄清或修改。

2.采购人可视情取消、延长相关时间。

3.采购人对采购文件的澄清、修改将构成采购文件的一部分，对响应供应商具有约束力。

4.响应供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由响应供应商自负。

5.采购人视情组织答疑会。

三、比价响应报价

一个标的只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

四、比价响应文件的编写、份数和签署

1.纸质响应文件两部分内容【资格审查文件、价格响应文件】可合并编制，并牢固装订成册，文件自编目录并连续标注页码。

2.纸质响应文件须提供“正本一份、副本一份”，可以合并在一个密封袋或密封箱内提交,也可以分别密封提交；如有A3大小的图纸类，可单独密封。密封完好以不泄露响应文件内容为主要判断依据（是否严格按照采购文件装袋提交不作为无效标判定依据）。

3.纸质响应文件须采用A4纸（图纸等除外）打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删；如修补错漏处，须由响应文件签署人签字并加盖公章。

4.纸质响应文件正本须打印并由比价人法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

5.提交电子响应文件一份，电子响应文件的内容为纸质响应文件（含资格审查文件、价格响应文件）的打印盖章或电子签章后的扫描件，采取U盘方式单独密封提交。

电子响应文件内容应与提交的纸质响应文件内容一致。否则，由此产生的后果参选人自负。

6.采购人对投标（响应）文件的格式、形式要求，结合财政部《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38 号）相关规定实施。

五、比价响应文件的递交时间

比价响应文件必须在规定的接收截止时间前送达采购人。采购人将拒绝接收在比价截止时间后递交的比价响应文件。
六、相关费用

1.议价人承担参与比价可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

第三章  项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法）等。

一、项目概况

南通市社会福利院5号供养楼七、九层已配备呼叫对讲系统，现因服务需要，需新增五、六层房间呼叫对讲终端，并扩展无线呼叫提示功能手环，便于工作人员及时处置突发状况。
二、采购清单

	五号楼5/6层呼叫系统改造清单

	序号
	设备名称
	参数
	单位
	数量

	1
	无线发射器（LoRa）
	以太网模块：标准TCP/IP协议，RJ45接口；
处理器：工业级STM32处理器，M3内核
LoRa通讯：LoRa扩频调制技术，420-450MHz载波频率；
通讯距离：空旷距离约1.5km（实测3栋楼间距、6个楼层，供参考实际看项目现场环境）
电源接口：接线端子，内置电源反相保护和过压保护；
电源范围：DC 6V-35V，2A以上
待机电流：50-90mA@12VDC；115-165mA@5VDC
峰值电流：1A-1.5A@12VDC；1.5-2A@5VDC
封装规格：金属外壳，保护等级IP30。
外壳和系统安全隔离，特别适合工控现场。
工作温度：-40~+85ºC（-13~+149℉）95%(无凝结)
	台
	1

	2
	电话型系统主机 
	安装方式：桌面摆放，铝合金材质，表面阳极氧化处理；
传输方式：两芯总线协议传输，可扩展TCP/IP网络协议传输；
显示屏幕：10.1寸电容触摸显示屏，分辨率1280×800；触摸式操作，中文（英文）界面显示，菜单式的功能操作；
★网络对讲：可通过TCP/IP网络与分机双向通话对讲；
★主菜单：主界面（待机界面）、音量设置（护士直接操作）、时间设置（护士直接操作）、系统设置（带加密，防止非专业人员误操作）
★提示方式：音乐提示、报警声提示、语音报号提示；
★显示内容：年、月、日、星期、时间显示采用超大字体，分机呼叫显示；
★时间设置：年、月、日，时间（12小时制、24小时制自由切换）；
★自动校时：可通过网络连接NTP服务器自动校时、与北京时间实时同步更新；夜间模式：夜晚可以自动降低音量，避免影响打扰病人休息。
★系统设置：进入需要输入密码。分机编码、来电显示模式、自动巡检、密码修改、功能选择、恢复出厂；
★编码方式：编码成功带语音提示，自动排序编码，自动根据系统自动分配号码到相对应的床位。
★通话记录：可以记录分机呼叫、取消，主机接听、结束关机等具体时分秒；
★故障提示：系统线路故障、设备故障提示（直接显示在主界面）
★通话方式：话筒接听、免提通话（免提必须全双工）
★远程控制：主机远程控制处理器通断电。
★主机托管：可扩展将本主机所管理的设备托管给其它主机。 
 工作时长：支持7x24小时连续工作
  供电方式：电源适配器供电（DC12-15V/2A）
  接口方式：主机接口、九针头带自锁螺丝，电源接口、网络接口、USB接口；
  输出频率：20 Hz～20K Hz、谐波失真：< 0.5%、信噪比：≥ 90dB、扬声器功率：3W、MIC输入灵敏度：10mV、音频码流：16Kb～192Kb、功耗：< 7W、工作电压：12V～18V、工作温度：-10℃ ～ +60℃ 
	台
	1

	3
	床位对讲分机
	安装方式：嵌入式安装，依据国标86盒设计尺寸，安装在病床上方墙壁或设备带上，
★编码方式：在线编码方式，可任意设定中文、英文、加床、符号及数字为分机号码；
★广播级通话音质，声音宏亮、放音逼真、清晰；
一键呼叫：一键呼叫护士、一键取消呼叫。
★连接方式：两芯总线连接，磁吸底座：手持呼叫器配置磁吸式固定底座；
外接门灯：可关联病房门灯，有呼叫时门灯亮起或闪烁；
★扩展接口：可扩展有输液报警输出端口等报警设备输出端口；
★系统自检：有故障时，可以通过主机自动巡检出故障设备床号。
★到达提示：医护人员到达床位后，可按护理中按钮，系统记录医护人员到达时间，以及门灯会亮起绿灯表示该房间有医护人员、需要护理增援时，护士在按绿色按键、主机会提示某某床需增援；
★语音播报：分机编码成功、自动语音播报某某床编码成功提示，例如：26床编码成功（可实现单人操作编码），分机编码：可根据主机设定自动按照排序编码，编码成功亮灯提示，语音提示（可设定中文、英文、加床、符号及数字为分机号码）。
手柄长度：手柄弹簧线长度：1.8m(最大张力)；1.5m(悬挂时)。
总线协议：FSK，DTMF 频率响应：200Hz～16KHz 谐波失真：≤0.3% MIC 输入灵敏度：-48dB  信噪比：> 70dB 工作温度：-10 ～ +60℃ 内置扬声器阻抗及功率：16Ω，1W 工作湿度：10% ～ 90% 工作电压：12V～18V 功耗：≤0.1W 分机尺寸：86x86x23mm 手持呼叫器尺寸：110x40x22mm
	台
	28

	4
	无线接收器
(LoRa手表)
	工作频率： 420~460MHz
接收灵敏度： -135dBm
LoRa通讯：LoRa扩频调制技术，420-450MHz载波频率；
接收距离： 开阔1.5KM&500mW的发射电台
充电接口： Micro USB 5V/1A
表体尺寸： 41mm*41mm*14mm
手表重量： 47g
待机时长： 一周时间
工作环境： 室内，温度-10℃~+55℃，相对湿度95%(40℃士2℃无凝露)
	套
	2

	5
	信号线
	RVV4*0.75
	米
	约200

	6
	辅材
	PVC管、线槽等
	批
	1


【特别提醒】带★技术参数为实质性指标,凡有负偏离的作无效比选处理。该项目所有新增紧急呼叫对讲系统需全部接入原有呼叫主机及显示屏统一管理，如不能纳入原系统管理，视为不合格，中标单位需承担相应责任。
三、付款方式
安装调试结束，验收合格后7日内付至合同总价100%。 
四、质保期

质保期两年。在质保期内发生任何质量问题中标方无条件更换及维修。质保期外发生质量问题，中标方只能收取维修所需的材料费。

五、现场勘察

根据项目建设需求，供应商可自行勘察现场，掌握有关现场的数据和资料。

1.供应商可以在比价文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2.采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.经采购人允许，供应商可为勘察目的进入招标人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4.在现场勘察时，熟悉施工及制作安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

5.现场实地勘察时需携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人的委托书、被委托人身份证原件及复印件至南通市社会福利院勘察（联系人：周老师 ，联系电话：13776960317 ），时间为公告发布之日起至投标文件递交截止时间前一个工作日，上午8：30--11：30，下午2：00--5：00。
第四章  开启和评审
一、采购人组织开标。

议价人的法定代表人或授权委托人须持有效身份证参加开标会。

二、评委会由有关专家和采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

由采购人代表对议价人资格性审查，对未通过审查的供应商，应现场告知原因。评委会对合格供应商的比价响应文件进行评审。

（一）评审内容

1.议价资格是否符合

2.比价响应文件是否完整；

3.比价响应文件是否恰当地签署；

4.是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据比价响应文件本身，而不寻求外部证据）；

5.是否有计算错误。

（二）相应的规定

1.如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3.正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4.若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，议价人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其比选内容。时间由评委会掌握。
重要澄清答复应是书面的，但不得对比选内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效比价处理;

1.未按照采购文件规定要求签署、盖章、密封、提交的；

2.不具备采购文件中规定的资格要求的；

3.议价报价超过采购文件中规定的预算金额的；

4.比价响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.不符合采购文件中规定的其他实质性要求的。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1.符合条件的供应商或者对比价文件作实质响应的供应商不足3家的；
2.出现影响采购公正的违法违规行为的；
3.议价人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效比选或废标的其他情况。

六、推荐成交服务单位

采用最低评标价法的，评标结果按评审后报价由低到高顺序排列。符合要求的前提下，投标报价最低者成交,报价如有相同者，抽签确定成交供应商。

当成交供应商无正当理由放弃成交，被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，采购人有权按照相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。

当成交供应商放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评标委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新采购。
七、成交通知

成交结果在南通市民政局网站公示，公告期限为1个工作日。《成交通知书》一经发出，如采购单位改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

第五章  比价响应文件组成

比价响应文件由纸质响应文件、电子响应文件两部分组成。

一、纸质响应文件：

1.资格审查文件

1.1关于资格的响应函；

1.2提供法定代表人身份证明及本人身份证复印件（格式参见附件）；非法定代表人参加比价的，还必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及被授权人本人身份证复印件（格式参见附件）；
1.3提供有效的营业执照副本复印件；

1.4未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购不良行为记录名单，提供无重大违法记录声明（格式参见附件）；

1.5技术部分正负偏离表（格式参见附件）；

1.6商务部分正负偏离表（格式见附件）。
2.价格响应文件：                         
2.1报价总表（格式参见附件）；

2.2 分项报价表（格式参见附件）。
二、电子响应文件

电子响应文件的内容为“资格审查文件、价格响应文件”的打印盖章后的响应文件的扫描件。
资格审查文件相关格式

1.关于资格的响应函

致：南通市社会福利院：

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对以下规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

议价人全称：

公      章：

授 权 代表：

日      期：

2.法定代表人身份证明
致：南通市社会福利院 ：

          先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人/负责人，特此证明。

身份证号码：                                               

供应商（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人的身份证复印件

3.授权委托书（如需）
南通市社会福利院：

本授权书宣告，在下面签章的    

以法定代表人身份代表本单位授权：    


为本单位的合法授权代表，授权其在     项目招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行比价、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本委托书限期自    年    月    日起至    年    月    日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标人：                       (全称、盖章)

法定代表人（签字或盖章）：               

授权委托人（签字）：                   

联系方式：                     

日    期：                      

	授权委托人身份证（正、反面）复印件（黏贴此处）



4.无重大违法记录声明

南通市社会福利院：

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中（有/没有）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用江苏”“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

                  日期：

5.技术部分正负偏离表

（由投标供应商据实填写，表格不够自行添加）

	序号
	采购文件要求的技术要求
	投标文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	


注：

1.投标人需对技术要求逐条做出明确响应，本项目不允许负偏离，如若负偏离作无效标处理。
2.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织的采购活动。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

  供应商全称（加盖公章）：

              日期：

6.商务部分正负偏离表
（由供应商据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	采购文件要求的商务条款
	响应文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	


注：
1.供应商需对商务要求逐条做出明确响应（不接受负偏离），完全响应的可以空白表格加盖公章。
2.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织的采购活动。

供应商全称（加盖公章）：

              日期：

价格标响应文件相关格式
1.报价总表
	项目名称
	投标报价（元）
	项目完成时间

付款方式

	南通市社会福利院5号楼呼叫系统采购安装项目
	大写：

小写：                        
	完全响应比价文件要求

完全响应比价文件要求的付款方式


供应商名称：（盖章）             

法定代表人或受权委托人（签字）：

日期：
2.分项报价表
	序号
	设备名称
	规格型号
	品牌（如有）
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	1
	无线发射器（LoRa）
	
	
	台
	1
	
	

	2
	电话型系统主机 
	
	
	台
	1
	
	

	3
	床位对讲分机
	
	
	台
	28
	
	

	4
	无线接收器
(LoRa手表)
	
	
	套
	2
	
	

	5
	信号线
	
	
	米
	200
	
	

	6
	辅材
	
	
	批
	1
	
	

	总计(含税和人工）
	


供应商名称：（盖章）             

法定代表人或受权委托人（签字）：

日期：



