南通市紫琅医院医用空气消毒机采购项目

询价文件

项目编号：ZRNT20250910

南通市紫琅医院

2025年9月10日

- 第一部分 询价公告

南通市紫琅医院医用空气消毒机采购项目的潜在供应商应在南通市民政局网站获取采购文件，并于2025年9月15日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZRNT20250910

项目名称：南通市紫琅医院医用空气消毒机采购项目

最高限价：10.7万元。投标报价超过最高限价的按照无效响应处理。

供货期：自合同签订后20天内完成供货及安装。

本项目不接受联合体。

二、供应商的资格要求：

1.满足基本要求：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.供应商其它要求：

（1）供应商必须具有有效的营业执照；

（2）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单。

（3）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。

- 三、获取比价文件

时间：2025年9月10日至2025年9月12日17时（北京时间，法定节假日除外）

地点：有意参加本项目响应的供应商，于本项目采购公告开始时间至开标截止时间前一个工作日：2025年9月12日17时前提供营业执照副本复印件加盖公章和授权委托书原件（如需），送至南通市紫琅医院总务科（南通市崇川区红星路23号1号楼9楼902室）

方式：南通市民政局网站自行下载，请仔细研究。

四、比价响应文件提交

截止时间：2025年9月15日9点00分（北京时间）

地点：南通市紫琅医院总务科（南通市崇川区红星路23号1号楼9楼902室）

五、比价响应文件开启

时间：2025年9月15日9点30分（北京时间）

地点：南通市紫琅医院1号楼10楼第二会议室

六、比价公告期限

自比价公告在南通市民政局网站发布之日起3个工作日。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

对项目需求等部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

1.采购人信息

名    称：南通市紫琅医院

联系人：李女士

联系方式：0513-89129128,18862995188

2.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

第二部分  项目需求

采购人南通市紫琅医院对南通市紫琅医院医用空气消毒机采购项目进行询价采购。投标供应商需仔细研读采购文件，以充分了解采购人采购需要，作出合理的响应。具体内容如下：

一、项目清单及技术要求

（一）医用壁挂式空气消毒机功能与技术参数

1.主要功能

（1）主机壳体选用完全不燃烧的金属材质经现代防潮工艺制成，面饰层采用水晶面板，款式时尚、新颖，表面平整无凹凸状，易清洁，不藏污纳垢减少交叉感染；

（2）微电脑程序控制，触感式控制面板，中文液晶显示屏；

（3）紫外线灯管、电机、负离子故障自动检测带语音故障提示；

（4）紫外线加强消毒和自动检测，镜面不锈钢板固定，增强紫外线强度；

（5）整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能；

（6）主管失效备管能自动支援功能；

（7）采用微电脑、高精度实时时钟芯片控制，工作稳定可靠；

（8）多种模式多控消毒运行，比如自动、遥控、触感式手控；

（9）风速高、中、低可调节，进出风结构符合循环风消毒原理，采用下进上出风结构，风叶宜采用金属材质；

（10）全翻盖式机壳，方便于日常清洗、保养、维护；

（11）带活性炭网及光触媒网辅助消毒；

（12）遥控器设计合理，方便使用。

2.主要技术参数

（1）消毒适用体积≥80m³

（2）外形：平板壁挂式

（3）循环消毒风量：≥800m³/h

（4）紫外线辐照强度：≥7.18×103μW/cm²

（5）消毒功率：≤500W

（6）紫外线管寿命：≥4000h

（7）紫外线泄漏量：＜5μW/cm²

（8）消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m³

（9）负离子发生量：≥6×106个/cm³

（10）额定电压：AC 220V±22V

（11）额定频率：50Hz±3Hz

（12）噪音：≤58dB(A)

（13）消毒后空气中细菌总数：≤200cfu/m³

（14）适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）

（15）安全防护类型：I类

3.其它要求

（1）提供消毒产品卫生安全评价报告；

（2）提供整机免费保修36个月；

（3）采购数量：16台。

（二）医用移动式空气消毒机功能与技术参数

1.主要功能

（1）微电脑程序控制，中文液晶显示屏；

（2）紫外线灯管、电机、负离子故障自动检测带语音故障提示；

（3）紫外线加强消毒和自动检测，镜面不锈钢板固定，增强紫外线强度；

（4）整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能；

（5）主管失效备管自动支援功能；

（6）采用微电脑、高精度实时时钟芯片控制，工作稳定可靠；

（7）自动、遥控、轻触式手控多控消毒运行；

（8）风速高、中、低可选；

（9）双通道循环出风；

（10）带初中效尘埃过滤网、活性炭网及光触媒过滤网辅助消毒；

（11）内置隐藏式遥控器放置盒，具防丢失功能；

（12）外设防滑扶手，底置滚轮，推拉移动自如。

2.主要技术参数

（1）消毒适用体积≥80m³

（2）外形：移动式

（3）循环消毒风量：≥800m³/h

（4）紫外线辐照强度：≥7.36×103μW/cm²

（5）消毒功率：≤600W

（6）紫外线管寿命：≥4000h

（7）紫外线泄漏量：＜5μW/cm2

（8）消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m³

（9）负离子发生量：≥6×106个/cm³

（10）额定电压：AC 220V±22V

（11）额定频率：50Hz±5Hz

（12）噪音：≤55dB(A)

（13）消毒后空气中细菌总数：≤200cfu/m³

（14）适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）

（15）安全防护类型：I类

3.其它要求

（1）提供消毒产品卫生安全评价报告；

（2）提供免费保修期36个月；

（3）采购数量：10台。

二、预算及付款方式

1.预算费用10.7万元；

2.项目安装调试结束验收合格后，由中标供应商提供税务部门开具的中标金额的发票2周内支付合同价的100%；

3.采购人按相关财务规定办理支付款项手续，不得故意拖延支付时间。

二、询价响应文件的编写及装订

（一）询价响应文件应包括下列内容：

A、资格审查文件

（1）提供营业执照复印件加盖公章；

（2）投标人符合本项目投标人资格要求的承诺函（格式见附件）；

（3）法人代表人参加询价的提供法人代表身份证明及本人身份证复印件；非法人代表参加询价的，提供法人委托书、被委托人身份证复印件；

（4）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单，并提供无重大违法记录声明（格式参见附件）。

（5）《技术要求响应及偏离表》，格式见附件。

（6）《商务要求响应及偏离表》，格式见附件。

B、商务报价响应文件

商务报价应包括询价文件所确定的全部范围及相应说明的全部内容，包括响应及完成委托工作所需的一切费用，包含但不限于如人工、材料、运输费、保险、利润、税金、所有与安全有关的费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

- 1.报价总表；

- 2.报价明细表。

特别提醒：响应文件所须提供的材料（须加盖投标供应商公章）按询价文件要求装订，密封，递交。

（二）询价响应文件的编制及装订

1.询价响应文件由：①资格审查文件、②商务报价响应文件，共两部分组成。

2.供应商按询价文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。询价响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）装订成册。询价响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经询价响应文件签署人签字并加盖公章。

3.询价响应文件的 “资格审查文件”、 “商务报价响应文件”各自装订成册。特别提示：“商务报价响应文件”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”中。

（三）询价响应文件的份数、签署

1.供应商应准备 贰 份完整的询价响应文件，其中正本 壹 份，副本 壹 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2.询价响应文件分两册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“商务报价响应文件”，响应文件的第一册、第二册应分别密封，并在封袋上标明“第一册 资格审查文件”、 “第二册 商务报价响应文件”以及项目名称。

3.供应商可将询价响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4.询价响应文件正本须按询价文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

5.电子响应文件一份，电子响应文件的内容为“资格审查文件、商务报价响应文件”的打印盖章或电子签章后的响应文件的扫描件（资格审查文件、商务报价响应文件需分别逐页连续扫描为两个独立的PDF文件），可以采取U盘或电子光盘方式单独密封提交。

（四）询价响应文件的密封及标记

密封后应标明响应文件项目名称、供应商名称，边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

三、出现下列情形之一的，作无效投标处理：

1.投标文件未按招标文件要求签署、盖章、签章的；

2.不具备采购文件中规定的资格要求的；

3.投标报价高于招标文件中规定的最高限价的；

4.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

六、有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

1.不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标供应商的投标文件相互混装。

四、出现下列情形之一的，作废标处理：

1.出现影响采购公正的违法违规行为的；

2.所有投标供应商报价超出采购预算价的；

3.因重大变故，采购任务被取消的；

4.评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

五、成交通知

1.采购人自成交人确定之日起2个工作日内在南通市民政局网站上公告成交结果。

2.成交公告期限为1个工作日，期限结束后向成交人发出《成交通知书》。

3.《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。

- 第三部分  响应文件组成

（一）资格审查文件相关的格式文件及表格

1.法定代表人身份证明

：

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

供应商（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人的身份证复印件

2.法定代表人授权委托书

：

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的询价响应活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

被委托授权人身份证号：

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

谈判供应商（盖章）

年    月    日

注：提供被委托授权人的身份证复印件

3.投标人符合本项目投标人资格要求的承诺函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对本项目投标人资格要求做出如下承诺：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

4.无重大违法记录声明

南通市紫琅医院：

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中（有/没有）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用江苏”“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

日期：

5.技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| ... | …… |  |  |

附件  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

6.商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| ... | …… |  |  |

附件  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

3.商务部分不接受负偏离。

- （二）价格标响应文件相关格式

- 1.报价总表

| 项目名称 | 投标报价 | 项目完成时间 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南通市紫琅医院医用空气消毒机采购项目 | 大写： 元 小写： 元 | 完全响应询价文件要求 | 完全响应询价文件要求的付款方式 |

注：

1.本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应比选采购文件。

2.报价应包括询价文件所确定的全部范围及相应说明的全部内容，包括响应及完成委托工作所需的一切费用，包含但不限于如人工、材料、运输费、保险、利润、税金、所有与安全有关的费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：

2.报价明细表

项目名称：

| - 序号 | - 产品名称 | - 规格、品牌 | - 单位 | - 数量 | - 投标单价（元） | - 投标合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 医用壁挂式空气消毒机 |  | - 台 | - 16 |  |  |
| - 2 | - 医用移动式空气消毒机 |  | - 台 | - 10 |  |  |
| - 3 | - 合计（元） |  |  |  |  |  |

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：